肠内营养泵技术参数

1.挤压方式：盘式蠕动挤压式。

2.喂养速度范围：≥1-1000ml/h，冲洗速度：≥1-1000ml/h，反抽速度≥1-1000ml/h

3. 具有连续喂养模式和间歇喂养模式。

4. 具有间歇防堵管功能.

5.  显示屏≥4英寸，医用级触摸屏。

6.适应管路开放

7.自带加温系统，加温范围：32-45℃，可直接通过触摸屏调节温度，无需外接电源。

8.报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障。

9.续航时间：可连续使用不少于15h。

10.防护等级：IP34。

电子支气管镜技术参数

### 支气管镜参数

1、主机能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

2、手柄采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，手柄具备拍照录音录像按钮，三挡亮度可调，具有图像冻结功能。

3、手柄插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm。

4、手柄软管前端可弯曲角度向上≥150°，向下≥150°。

5、照明至少两个LED灯，亮度≥400LUX

6、成像距离范围不小于3～50mm。

7、具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

8、与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

9、支持选配无线传输功能模块，用于手柄无线连接大屏幕显示器。

### 图像处理工作站参数

1、内窥镜检查：显示分辨率不小于1920×1080，支持同屏显示3路以上实时视频画面，包括两路以上内窥镜检查实时画面

2、内置病历管理系统：支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、预览、支持无线连接打印机，打印病历报告

3、可通过前置摄像头的按键或者点击触摸屏按钮进行拍照、录音、录像，并储存

4、屏幕≥13英寸，显示分辨率大于等于1980*1080，满电续航≥360min，内存容量≥32G

5、支持无线或有线与同品牌视频喉镜、电子支气管内窥镜等设备连接，实时采集患者图像信息

6、配套台车1个

7、配套彩色喷墨打印机1台

全自动内镜清洗消毒机

1.	具备清洗、漂洗、消毒、自身消毒功能。

2.	全过程故障报警功能：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器太脏或水压太低或太高报警；内镜漏气报警；排水受堵报警；消毒槽水位太低报警。

3.	旋转式进水喷淋装置，喷淋旋转速度可根据要求调节快慢，喷淋可根据洗消步骤进行酶洗、消毒等步骤。

4.	三通道清洗消毒，全程灌流、灌气，清洗消毒无死角。

5.	操作界面为7英寸彩色电容触摸屏，设备内置≥9种操作模式，包括常规洗消、早消毒、晚消毒、阳性病人消毒等

6.	高精度空气过滤器，使作用于内镜的气体均为洁净气体，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%

7.	自身消毒功能，消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理，消毒液储存箱盖可拆卸。

8.	开放式消毒液，可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯的消毒剂，消毒时间均可调整。

9.	读卡器，可同时刷内镜编号卡和操作人员卡，方便用户的清洗信息记录。

10.	打印功能，能够长期有效的追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗人员、清洗消毒的时间日期等。

11.	设备配置内置及外接超级过滤器≤0.2μm，并提供第三方的水过滤检测报告。