检验科设备技术参数

| 项目名称 | 血小板抗体离心机 | 共1页 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.应用于血小板抗体检测、血型血清学、微柱凝胶、免疫检测、 2.内置标准化检测程序可选择，液晶显示屏 3.转子配置：交叉配血、细胞洗涤、血型卡等 4.最高转速≤400r/min，最大离心力≤1790g，最大容量≤10ml×12支 5.试剂为开放式使用，不可指定厂家 6.外形尺寸：最长直径48mm内 7.电源：220v，50HZ |  |  |  |

| 项目名称 | 医用冰箱 | 共1页 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血浆保存冰箱主要使用要求 1.立式柜体，有效容积：≥260L，储物抽屉式≥7个 2.温度控制：-10—-25℃范围内可调(符合GB/T21278-2007《血液冷藏箱要求）》，精确微电脑控制。 3.数字温度显示精准率≤0.1℃ 4.完善的故障报警系统包括：高低温、断电、传感器故障、开门、后备电池报警，报警方式包括声音报警、光源报警、远程报警等； 5.温度记录数据保存可将数据定期导出 6.具备安全锁扣，确保血源安全 7.方便移动：带转向脚轮 8.电源：普通民用电，有断电保护 |  |  |  |

| 项目名称 | 储血冰箱 | 共1页 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储血冰箱主要使用要求 1.立式柜体，容量：≥275L, ≥120袋，搁架≥15 个，储血栏≥5层 2.温度控制：4±1℃范围内(符合GB/T21278-2007《血液冷藏箱要求）》，精确微电脑控制，有分层内门保证层间温度恒定 3.致冷方式：风冷，电加热补偿系统，有 4.数字温度显示精准率≤0.1℃ 5.完善的故障报警系统包括：高低温、断电、传感器故障、开门、后备电池报警 6.温度记录数据保存可将数据定期导出 7.具备安全锁扣，机械锁、电磁锁、门体锁确保血源安全， 8.电源：普通民用电，有断电保护、后备电池 |  |  |  |

| 项目名称 | 医用冷藏冰箱 | 共1页 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.医用冷藏冰箱; 2.电脑温控系统，保持箱体温度稳定; 3.自动温度控制，可设定温度精确到0.1度; 4.双层透明玻璃门，箱内有照明系统; 5.门体配锁，禁止随意开门; 6.多层搁架设计，可自由摆放; 7.有完善的报警系统，如超温低温报警、传感器故障报警、开门报警。 8.容量：≥300L |  |  |  |

| 项目名称 | 医用冷藏冰箱 | 共1页 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.医用冷藏冰箱; 2.电脑温控系统，保持箱体温度稳定; 3.自动温度控制，可设定温度精确到0.1度; 4.双层透明玻璃门，箱内有照明系统; 5.门体配锁，禁止随意开门; 6.多层搁架设计，可自由摆放; 7.有完善的报警系统，如超温低温报警、传感器故障报警、开门报警。 8.容量：≥520L |  |  |  |

| 项目名称 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 共1页 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.医用冷藏冷冻冰箱; 2.电脑温控系统，保持箱体温度稳定; 3.自动温度控制，冷藏2-8℃，冷冻0-零下25℃；可设定温度精确到0.1度; 4.避光门体，箱内有照明系统; 5.门体配锁，禁止随意开门; 6.有完善的报警系统，如超温低温报警、传感器故障报警、开门报警。 7.容量：≥298L，冷藏适量增大 |  |  |  |