技术标准及要求

（一）、项目概况：

为满足医院业务发展需求，提升药品、标本等医疗物资的运输效率与安全性，现需在现有气动物流系统基础上新增住院部药房和输血科两个站点，实现与原有站点（如检验科、住院部护士站等）的全管网连通。投标人需负责系统方案调整、设计优化、设备升级及施工调试，确保新增站点后系统稳定运行，满足医疗物资在安全传输的要求。报价需涵盖软件升级、传感器部署、站点拆改及全流程人工材料费用。

（二）、技术规格

1、系统管道型号
1.1 系统管道为160型，材质为U-PVC 。
2、使用条件要求
2.1  主要传送标本；

2. 2  适于环境温度-25℃--+40℃；

2. 3  适于每日连续使用24小时，每周连续工作7天。
3、系统的主要技术要求
3.1  工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，并能消除静电。

3.2  传送方式：单管/双向传输。

3.3  控制方式：PLC控制。
3.4  物流系统规模：

3.4．1 系统工作站数：25个站， 

3.4．2 站点具体位置以图纸为准 

3.5  管道外径：160mm，管壁厚3mm。

3.6  传送速度：正常速度：≧5m/s； 

3.7  最大载重量：≧5kg。

3.8  满负荷最大传输距离：横向≧1000m，纵向≧100m。

  3.9  平稳性，启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收；

  3.10  安装方式

3.10.1  管道在室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施；

3.10.2  管道可穿过楼板安装。

  3.11  安全、可靠性

3.11.1  管道及部件应为防火难燃B1级材料、系统有防火装置；

3.11.2  系统无气体泄漏、无气体和静电造成的污染。工作站、转换器、三向阀内气体密封圈为特氟隆材料制成；

3.11.3  系统不对其他设备产生影响；

4、系统各主要组成部分及技术要求
4.1　空压机系统

4.1.1 可为整个系统提供稳定动力

4.1.2 噪声db(A)：噪声值符合IEE标准，噪声值≤60db；

4.1.3 电源380V，AC三相，功率≥3.0KW ； 

4.2　工作站及相关设备

4.2.1　工作站总体要求；

4.2.1.1 工作站类型：桌面式工作站；

4.2.1.2 可用于载物桶的接收和发送；

4.3　载物桶

4.3.1  用于装载需传送的物品；

4.3.2  自闭式载物桶，保护圈，密封性能好，可防止液体漏出；

4.3.3  载物桶在管道中运行的噪音值≤30db；

4.3.4  每个工作站配2个传输瓶。
5、培训

中标人应选派有资格的工程技术人员对招标人有关人员进行免费培训。培训内容为气动物流传输系统系统的基本原理、操作维修、保养等。

6、售后服务

6.1 投标人应提供产品《售后服务措施和服务条件》，明确提供维护保养的具体内容和售后服务内容；

6.2 在质量保证期内如设备损坏时的一切备品备件中标人应迅速派员及时解决；

6.3 为产品提供终身维修服务，设备出现故障时在接到用户通知后12小时到达现场；24小时内解决问题。及时提供设备使用和维护技术方面的信息和技术资料；
6.4 投标人应对售后服务作出承诺，投标文件正本中提供售后服务承诺书原件。

7、质量保证期
质量保证期为12个月，自验收合格签字之日起开始计算。在此期间， 气动物流传输系统系统因制造、安装而发生损坏或不能正常工作时，中标人应负责免费维修或更换零部件。

